## Slide 1: 有毒有害气体检测器的应用

## Slide 2: 介绍
随着社会的进步，有毒有害气体检测仪在工业安全和人员健康保护中得到广泛应用。这里针对我司实际生产运用中的有毒有害气体检测仪，对其中所涉及到的相关概念及使用中应注意的问题作一简单介绍。

## Slide 3: 主要议题：
常用有毒有害气体检测仪有那些？其检测对象是什么？
何为爆炸极限、爆炸下限和爆炸上限？
气体检测仪的报警点设置
使用气体检测仪时需要注意的问题

## Slide 4: 有毒有害气体检测仪检测的对象
我们知道，有毒有害气体按大类可以分为：可燃气、无机毒气、挥发性有机化学物质等等。随着仪器制造技术和工艺水平的提高，有毒有害气体检测仪的检测对象涵盖其中绝大部分。 可燃气体是石油化工等工业场合遇到最多的危险气体，它主要是烷烃等有机气体和某些无机气体：如一氧化碳等，它们是多数工厂火灾事故的直接祸根。
有毒气体存在于生产原料及生产过程的各个环节的副产品中，如大多数的有机化学物质（VOC），氨、一氧化碳、硫化氢等等。它们是对工作人员造成危害最大的危险因素。

## Slide 5: 特别说明
氧气在工业环境中也是需要十分注意的因素。习惯上，我们将氧气含量超过23.5%的环境称为富氧环境；而把氧气含量低于19.5%的环境称为缺氧环境。而无论是富氧还是缺氧都是不安全的。
另外，氧气含量直接影响多数有害气体传感器的正常工作。
因此，氧气也是有毒有害气体检测仪的重要对象。

## Slide 6: 典型气体测试仪

## Slide 7: 何为爆炸极限、爆炸下限和爆炸上限？
当可燃气体与环境空气混合并达到一定浓度时，遇具有一定温度的火源就会发生爆炸。我们把可燃气体遇火源发生爆炸的浓度称为爆炸浓度极限，简称爆炸极限，一般用%表示。
实际上，可燃气体与环境空气混合也不是在任何混合比例上都会发生爆炸而要有一个浓度范围。我们把可能发生爆炸的可燃气体最小浓度，成为其爆炸下限，英文缩写：LEL；与之相对的是爆炸上限，英文缩写：UEL。

## Slide 8: 特别说明：
可燃气体检测仪对可燃气体的测量值不是可燃气体的体积百分浓度，而是达到了被测气体爆炸下限的百分数，通常以“%LEL”作单位。检测仪测量值到达满量程（100%LEL）表明：可燃气体的浓度已达到其爆炸下限。所以，可燃气体检测仪又常被称作LEL检测仪
以丙酮为例：100%LEL=2.5%体积浓度。

## Slide 9: 最为典型的几种气体传感器：
催化燃烧式传感器（可燃气）
定电位电解式电化学传感器（有毒气体）
迦伐尼电池式电化学传感器（氧气）

## Slide 10: 典型气体传感器图

## Slide 11: 催化燃烧式传感器原理示意图

## Slide 12: 催化燃烧式传感器原理
催化燃烧式传感器的基本原理是一个双路电桥（惠斯通电桥）检测单元。传感器由两个铂金属丝线圈在镀上瓷性材料后形成的两个电极（工作电极和参比电极）组成的。工作电极表面镀有金属钯作燃烧催化剂，在其催化作用下，当有可燃气体进入检测室，就会在工作电极表面产生“无焰燃烧”，使工作电极被加热到比参比电极更高的温度，表现为工作电极与参比电极的阻值比变化，据此，仪器通过其电路系统和微处理机转换得到可燃气体的浓度。

## Slide 13: 电解式电化学传感器原理示意图

## Slide 14: 电解式电化学传感器原理
电化学传感器由两个反应电极（工作电极和对电极）及一个置于特定电解液中参比电极构成。反应电极之间加上的电压使透过涂有重金属催化剂薄膜的待测气体产生氧化还原反应，待测气体浓度表现为工作电极与参比电极间分得的电压值。据此，仪器通过电路系统及微处理器转换得到待测气体的浓度。

## Slide 15: 电池式电化学传感器原理
电池式氧气传感器也是电化学传感器的一种，其基本原理为氧原电池。我们可以将 其理解为：在氧气环境中，其两电极间输出与氧气含量直接相关的毫伏电压。仪器的电路系统和微处理机根据此毫伏电压转换得到氧气含量。
MSA261型测爆仪所配氧传感器在新鲜空气中，其输出电压为16毫伏左右。

## Slide 16: 气体检测仪的报警点设置
可燃气报警点通常均应设置在10%LEL。
氧气报警点有两个：
缺氧报警点：19.5%
富氧报警点：23.5%
有毒气体一般设置两个报警点：
  TWA报警：8小时加权平均浓度
  STEL报警：15分钟短期暴露浓度水平

## Slide 17: 气体常见有毒 DATASHEET

## Slide 18: 气体检测仪使用中需要注意的问题
注意经常性的校准和检查。
  有毒有害气体检测仪也同其它的分析仪器一样，都是用相对比较的方法进行校准的使用前对仪器进行校零，经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。
  建议在各类仪器在使用之前，对仪器用标气进行响应检测，以保证仪器测量准确性。

## Slide 19
注意各种不同传感器间的检测干扰。
  一般而言，每种传感器都对应一个特定的气体，但并不是说它对其它气体就绝对没有响应。因此，在选择一种气体传感器时，都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰，以保证它对于特定气体的准确检测。
  例如：较高浓度的H2S气体（50ppmv以上）可以使NH3气体传感器中毒，甚至完全失效。

## Slide 20
注意各类传感器的寿命：
各类气体传感器都具有一定的使用年限，即寿命。一般来讲：
  LEL传感器的寿命较长，一般可以使用三年左右；
  电化学气体传感器的寿命一般在一年到两年；
  氧气传感器的寿命最短，大概在一年左右；
  光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些。

## Slide 21
注意检测仪器的浓度测量范围:
各类有毒有害气体检测器都有其固定的检测范围。只有在其测定范围内完成测量，才能保证仪器准确地进行测定。而长时间超出测定范围进行测量，就可能使传感器永久性的失效。 例如，超过100%LEL的可燃气体可能使LEL检测器在短时间内彻底烧毁。而有毒气体检测器，长时间工作在较高浓度下使用也会造成检测器提前失效。

## Slide 22: 总结
总之，有毒有害气体检测仪是保证工业安全和工作人员健康的有力工具。我们相关人员只有在多方面了解仪器基本工作原理基础上才能更好地运用这一工具，保障我们的安全生产，防患于未然。